JUMBO CONTROL

Kurzanleitung & Systemdokumentation

JLU Giessen – Institut für Physik (IPI)  |  Weltraumsimulationsanlage

Stand: März 2026  |  Python 3.13  |  PyQt6

# 1  Systemüberblick

Jumbo Control ist eine Python-Applikation zur Steuerung und Überwachung der Weltraumsimulationsanlage am IPI der JLU Giessen. Das Programm steuert Temperatur- und Druckmessungen, Kryopumpen, Steckdosenleisten sowie weitere Peripherie.

| Technische Basis - Python 3.13 - PyQt6 (GUI) - Matplotlib (Plots) - nidaqmx (cDAQ-Treiber) - NI cDAQ-9188 über Ethernet | Angebundene Hardware - NI cDAQ-9188 (26x PT100) - Pfeiffer TPG 366 MaxiGauge - ALLNET ALL4076 IP-Steckdose - XSP01R Digital-I/O (COM6) - 6x Coolpack 6000 Kryopumpen |
| --- | --- |

# 2  Programm starten

cd C:\Users\JumboControll\Desktop\pyJumbo\Jumbo_control

python main.py

Beim Start werden automatisch durchgeführt:

- Laden aller Kalibrierdaten aus kalibrierung/

- Verbindungsaufbau zu cDAQ, TPG 366, Steckdose und XSP01R

- Start des Messzyklus (alle 5 Sekunden)

- Start des TCP-Messservers auf Port 5001

- Anzeige des Verbindungsstatus in der Statusleiste

Hinweis: Robuster Start Das Programm startet auch wenn Hardware nicht erreichbar ist. Fehlende Geräte werden in der Statusleiste rot markiert und automatisch alle 30 Sekunden neu verbunden. Der Betrieb mit verfügbarer Hardware läuft unterbrechungsfrei weiter.

# 3  Projektstruktur

| Pfad/Datei | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| main.py | Python | Einstiegspunkt, startet GUI |
| config.py | Python | Alle konfigurierbaren Parameter |
| hardware/ | Ordner | Direkte Gerätekommunikation |
| hardware/temperatur.py | Python | PT100 via NI cDAQ (nidaqmx) |
| hardware/druck.py | Python | TPG 366 MaxiGauge (RS232) |
| hardware/steckdose.py | Python | ALL4076 (HTTP/XML) |
| hardware/coolpack.py | Python | Coolpack 6000 Kryopumpen |
| hardware/geraete.py | Python | XSP01R Digital-I/O |
| steuerung/ablauf.py | Python | Messzyklus (Hintergrund-Thread) |
| daten/csv_schreiber.py | Python | CSV-Logging (tagesweise) |
| daten/csv_leser.py | Python | CSV einlesen (inkl. LabVIEW-Format) |
| daten/kalibrierung.py | Python | Kalibrierdaten laden & interpolieren |
| daten/logs/ | Ordner | Tagesweise CSV-Dateien |
| kalibrierung/ | Ordner | Kalibrierdateien (CSV) |
| gui/ | Ordner | Alle GUI-Komponenten (PyQt6) |
| gui/hauptfenster.py | Python | Hauptfenster, Layout, Menü |
| gui/druck_panel.py | Python | Druckplot + Anzeige |
| gui/temp_panel.py | Python | Temperaturplot + Sensoren |
| gui/themes.py | Python | Hell-/Dunkel-Theme, Matplotlib-Stil |
| gui/tcp_server.py | Python | TCP-Server Port 5001 |
| gui/pdf_report.py | Python | Tages-PDF-Bericht |
| PDF/ | Ordner | Generierte PDF-Berichte |
| pics/ | Ordner | Bilder (Support-Button: jorde.gif) |

# 4  Messdaten & Logging

## 4.1  Speicherort

Alle Messdaten werden tagesweise in daten/logs/ abgelegt:

daten/logs/YYYY-MM-DD_temperatur.csv

daten/logs/YYYY-MM-DD_druck.csv

daten/logs/YYYY-MM-DD_kryos.csv

## 4.2  Temperatur-CSV

Tab-getrennt, Punkt als Dezimaltrennzeichen. Pro Sensor zwei Spalten:

Spaltenformat Temperatur ISO_lokal \t MJD \t UTC \t Kryo 1 In \t Kryo 1 In_ohm \t Kryo 1 \t Kryo 1_ohm \t ... Sensorname = prozessierter Wert in Kelvin (3 Dezimalstellen) Sensorname_ohm = Rohmesswert in Ohm (3 Dezimalstellen) NaN = kein Sensor angeschlossen oder Messfehler

## 4.3  Druck-CSV

Pro Kanal drei Spalten: Rohwert (mbar), Status-Text, kalibrierter Wert (mbar).

ISO_lokal  MJD  UTC  CENT  CENT_status  CENT_kal  DOOR  DOOR_status  DOOR_kal  BA  BA_status  BA_kal

## 4.4  Kryopumpen-CSV

Betriebsstunden, Status und Wartungsintervall je Kryopumpe (minütlich geschrieben).

# 5  Kalibrierung

## 5.1  Drucksensoren (log-linear)

Kalibrierdateien für Drucksensoren liegen in kalibrierung/ und werden automatisch beim Start geladen. Der Dateiname bestimmt den Sensornamen:

Namenskonvention Druckkalibrierung DOOR_17779.csv → Sensor: DOOR CENTER_12345.csv → Sensor: CENTER (oder CENT) BA_99999.csv → Sensor: BA Format: Komma-getrennt, zwei Spalten: Anzeigewert,Wahrer_Wert (beide in mbar) Kommentarzeilen beginnen mit # Interpolation: log-linear zwischen den Kalibrierpunkten

## 5.2  PT100-Temperatursensoren (linear)

Kalibriertabellen für PT100-Sensoren liegen ebenfalls in kalibrierung/. Die Zuordnung von Dateiname zu Sensorname erfolgt in config.py:

Eintrag in config.py PT100_KALIBRIERUNG = { "Kryo 1 In": "Pt100_1.csv", "Kryo 1": "Pt100_2.csv", "Kryo 1b": "Pt100_3.csv", "Kryo 2 In": "Pt100_4.csv", "Kryo 2": "Pt100_5.csv", "Kryo 2b": "Pt100_6.csv", } Sensoren ohne Eintrag nutzen automatisch die CVD-Formel (Callendar-Van Dusen).

Format PT100-Kalibrierdatei (z.B. Pt100_1.csv) Zeile 1: Temperature,Resistance (Header) Zeile 2: K,Ohm (Einheiten) Ab Zeile 3: 277.93,101.92 (Temperatur in K, Widerstand in Ohm) Interpolation: linear zwischen den Messpunkten Extrapolation: linear außerhalb des Bereichs Mindestens 2 Punkte erforderlich

# 6  Sicherheitsverriegelungen

Das Programm enthält drei unabhängige Hardware-Verriegelungen:

## 6.1  V1-Sperre (Druckabhängig)

V1 ist gesperrt solange kein Sensor einen Druck ≥ 1 mbar meldet. Overrange gilt als freigegeben. Bei Ausfall aller Sensoren bleibt V1 gesperrt.

## 6.2  Roots-Sperre (Druckabhängig)

Roots ist gesperrt solange kein Sensor einen Druck < 40 mbar meldet. Freigabe erfolgt automatisch nach jeder Druckmessung (alle 5 s). Der Schwellwert ist in steckdosen_panel.py konfigurierbar:

ROOTS_DRUCKGRENZE = 40.0  # mbar

ROOTS_MODUS = "any"       # "any" = mind. 1 Sensor, "all" = alle drei

## 6.3  Heater ↔ Kryos

- Heater kann nicht eingeschaltet werden, wenn mindestens ein Kryo aktiv ist

- Kryos können nicht eingeschaltet werden, wenn Heater aktiv ist

- Bei Programmstart wird der Zustand automatisch geprüft und gesperrt/freigegeben

# 7  PDF-Tagesberichte

## 7.1  Manuell

Über den PDF-Button im Header wird sofort ein Bericht für den aktuellen Tag erstellt. Die Daten stammen aus dem RAM-Puffer (aktuelle Session).

## 7.2  Automatisch (täglich)

Kurz nach UTC-Mitternacht (00:00:05 UTC) wird automatisch ein Bericht für den Vortag erstellt. Dabei werden die CSV-Dateien des Vortags gelesen – nicht der RAM-Puffer.

Automatischer Druck Über Extras → "Tagesbericht automatisch drucken" aktivierbar. Voraussetzungen: • SumatraPDF installiert (wird automatisch gesucht) • DRUCKER_NAME in config.py korrekt eingetragen DRUCKER_NAME = r"\\\\Servername\\Druckername" Druckernamen ermitteln: PowerShell → Get-Printer ¦ Select-Object Name

## 7.3  Speicherort

PDF/MJD_XXXXX_YYYY-MM-DD.pdf

# 8  TCP-Messserver (Port 5001)

Kompatibel mit dem bisherigen LabVIEW-Interface. Aktuelle Messwerte können per Telnet oder eigenen Clients abgerufen werden.

## 8.1  Protokoll

Verbindung & Kommando IP: 192.168.1.210 (oder Hostname des Jumbo-PCs) Port: 5001 (TCP) Kommando: V\r\n Antwortformat (Semikolon-getrennte Name,Wert-Paare): P Door,1.23E-05;P Center,4.56E-06;P BA,NaN;Kryo 1 In,290.12;Kryo 1,15.33;... Druckwerte in mbar, Temperaturwerte in Kelvin. NaN = kein gültiger Messwert verfügbar.

# Test mit Python:

import socket

s = socket.create_connection(("192.168.1.210", 5001))

s.sendall(b"V\r\n")

print(s.recv(4096).decode())

# 9  Konfiguration (config.py)

| Pfad/Datei | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| CDAQ_GERAET | str | Name des NI cDAQ-Geräts |
| CDAQ_IP | str | IP-Adresse cDAQ (192.168.1.237) |
| MAXIGAUGE_PORT | str | COM-Port TPG 366 (COM5) |
| XSP01R_PORT | str | COM-Port XSP01R (COM6) |
| STECKDOSE_IP | str | IP ALL4076 (192.168.1.215) |
| STECKDOSE_TIMEOUT | float | HTTP-Timeout in Sekunden (3.0) |
| COOLPACK_PORTS | dict | Kryo-Name → COM-Port Zuordnung |
| LOG_PFAD | str | Speicherort CSV-Dateien (daten/logs/) |
| PT100_KALIBRIERUNG | dict | Sensorname → Kalibrierdatei |
| DRUCKER_NAME | str | Windows-Druckername für Auto-Druck |
| TEMP_ALARM_MAX | float | Überhitzungsalarm in °C (50.0) |
| TEMP_ALARM_MIN | float | Untertemp.-Alarm in °C (-270.0) |

# 10  Historische Daten

Über Extras → Historische Daten (oder Tastenkürzel) öffnet sich ein Fenster zum Laden und Vergleichen mehrerer Tages-CSVs.

- + Druck: Druck-CSV laden (mehrere gleichzeitig möglich)

- + Temperatur: Temperatur-CSV laden

- Doppelklick auf eine Datei in der Liste: Datei entfernen

- Tage überlagern: Zeitachse auf 00:00–24:00 normieren für Tagesvergleich

- Mausrad: Zoom (Shift = nur X, Strg = nur Y)

Unterstützte CSV-Formate 1. Neues Jumbo-Format (Tab, ISO-Datum, Punkt als Dezimal) 2. Altes LabVIEW-Druckformat (Tab, DD.MM.YYYY, Komma als Dezimal) 3. Altes LabVIEW-Temperaturformat (mit Leer-Zwischenspalten, doppelten Namen)

# 11  Abhängigkeiten & Installation

## 11.1  Python-Pakete

pip install nidaqmx PyQt6 matplotlib numpy pyserial pyvisa colorama pyfiglet

## 11.2  Externe Software

- NI-DAQmx Treiber (Windows, von ni.com) – erforderlich für cDAQ

- SumatraPDF (sumatrapdfreader.org) – empfohlen für automatischen Druck

## 11.3  Netzwerk

| Pfad/Datei | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.237 | NI cDAQ-9188 | Ethernet, NI-DAQmx |
| 192.168.1.215 | ALL4076 Steckdose | HTTP/XML, Port 80 |
| 192.168.1.210 | Jumbo-PC (eigene IP) | TCP-Server Port 5001 |
| COM5 | TPG 366 MaxiGauge | RS232, 9600 Baud |
| COM6 | XSP01R Digital-I/O | RS232 |
| COM12–COM17 | Coolpack 6000 (Kryo 3–8) | RS232 je Pumpe |

JLU Giessen – Institut für Physik (IPI)  |  Stand: März 2026